# 牙科手机的维护和保养

### 一、牙科手机的维护与保养（论文文献综述）

包爱琴,翟妍,唐利娟,杨芳[1]（2021）在《减压沸腾清洗机对牙科手机清洗效果及损耗的影响》文中提出目的:探讨减压沸腾清洗机对牙科手机的清洗效果及损耗的影响。方法:选取2019年1月至2020年5月某院口腔科正常使用的400支牙科手机作为研究对象,依据不同的产品编码分为实验1组（130支,采用减压沸腾清洗机清洗）、实验2组（135支,采用喷淋式清洗机清洗）与实验3组（135支,采用手工清洗）,比较3组的清洗效果、清洗时间和手机损坏情况。采用SPSS 19.0软件对数据进行统计分析。结果:实验1组的清洗效果优于实验2组和实验3组、清洗时间少于实验2组和实验3组、手机损坏率低于实验2组和实验3组,P均<0.05。结论:减压沸腾清洗机能够对牙科手机进行有效清洗且能减少损耗,具有较好的清洁与灭菌效果。

王翌晨,吴书彬,张东生,李鑫春,李心雅,范宝林[2]（2021）在《高速涡轮牙科手机的不良事件分析与维护工程》文中指出分析两例高速涡轮牙科手机后盖脱落不良事件,通过相关文献资料查询及调研相关临床使用和维修人员,分析可能造成高速涡轮牙科手机后盖脱落不良事件的原因,并制定维护工程解决方案。经过规范高速涡轮牙科手机维修流程、日常维护保养以及使用前后的安全检查等措施,可有效避免高速涡轮牙科手机使用中不良事件的发生,从而减少临床安全隐患。

李程[3]（2019）在《天津市口腔医疗行业监督管理问题研究 ——以河北区为例》文中认为进入21世纪以来,我国的科技与经济飞速发展,民众的消费观念不断变化,口腔医疗机构就诊人数逐年攀升,口腔医疗行业的卫生安全问题日益成为卫生行政部门、媒体与民众关注与热议的焦点。国内出现了越来越多的专业的口腔诊所和医院,口腔行业的利润持续增长,口腔医疗行业的从业者也不断增加。与其他医疗行业相比,口腔医疗行业有其特殊性:口腔医疗对机器设备的依赖程度更深,要求其从业人员具备较强的卫生知识水平等。本文综合运用文献分析、案例研究与问卷调查等方法,考察河北区口腔医疗行业卫生监督管理情况,探究天津市河北区口腔医疗卫生监督中存在的问题:消毒灭菌检测不及时、专业人员匮乏、设备不齐全、环境布局不科学以及监管体系不合理等,在借鉴英国美国口腔医疗行业监督管理经验的基础上,遵循天津市口腔医疗卫生监管体系框架,针对这些问题从法律法规与制度建构、外部监管与内部管理这三大维度提出系列对策:严把准入门槛、严格执行年度校验、完善社会监督机制、多部门协同联动、完善与创新内部管理制度、优化诊疗环境等,加强卫生监督所等组织对当地口腔医疗卫生行业的综合监督力度,同时也为当地口腔医疗机构加强内部管理提供参考,以促进全区口腔医疗行业的良性发展,提升全区口腔医疗服务质量,消除安全隐患,维护民众的口腔健康权益。

韩欣欣,马晓雯,李雅瑾[4]（2018）在《机械清洗与手工清洗对牙科手机清洗效果和损耗的系统评价》文中研究指明目的系统评价热清洗机机械清洗与手工清洗对牙科手机清洗效果和损耗的影响。方法计算机检索The Cochrane Library、The Joanna Briggs Institute Library、Embase、PubMed、MEDLINE、中国生物医学文献服务系统（CBM）、中国知网（CNKI）、维普（VIP）、万方数据库中关于手工清洗与机械清洗牙科手机效果的随机对照试验,检索时限均为建库至2018年2月。由2名研究员独立筛选文献、评价文献质量、提取资料,对符合质量标准的随机对照试验进行Meta分析。结果共纳入7篇文献,1140支牙科手机。Meta分析结果显示,机械清洗组清洗不合格率（OR=0.06,95%CI:0.01～0.72,P=0.03）和细菌培养阳性率（OR=0.04,95%CI:0.00～0.31,P=0.002）显着低于手工清洗组;在手机损耗方面差异无统计学意义（OR=0.30,95%CI:0.09～0.99,P=0.05）。结论热清洗机机械清洗能够改善牙科手机的清洗质量,优于传统的手工清洗;但在维护牙科手机的使用性能以及降低手机损耗方面还需要更多的研究予以证实。

刘翠梅[5]（2017）在《《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》释义》文中提出保障口腔器械消毒灭菌质量和就医患者的安全,遵循口腔器械一人一用一消毒和（或）灭菌为基础,按照口腔器械传播疾病的危险,将其分为高危、中危、低危器械,并明确了消毒灭菌的方法、流程、包装、贮存等要求;2016年12月27日,《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》（WS506-2016）（以下简称《规范》）由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布,并于2017年6月1日实施。规范共分为9章6个附录,是我国口腔专业领域消毒灭菌工作应遵循的一项强制性卫生行业标准,本标准的出台将规范口腔行业诊疗器械的消毒灭菌工作,达到在全国不同地域、不同医疗机构执行同一个卫生行业标准的目的,将有利于开展口腔诊疗服务的医疗机构掌握消毒灭菌方法,避免传染性疾病和其他疾病在口腔诊疗服务中的传播,保障口腔就诊患者的医疗安全。

陈慧,黄浩,周晓丽[6]（2016）在《蒸汽清洗机的应用对牙科手机清洗质量及损坏性研究》文中研究指明目的探讨蒸汽清洗机对牙科手机清洗效果和损坏性的影响。方法将正常使用的80支NSK高速手机随机分为实验组和对照组。对照组采用传统的手工清洗→超声清洗→酸化水消毒→注油后包装灭菌处理。实验组采用蒸汽清洗机清洗消毒,其它程序不变。使用ATP生物荧光检测仪观察两组的清洗效果。观察6个月,统计牙科手机损坏率。结果 ATP生物荧光检测仪检测结果显示,两种清洗方法可均达到厂家提供的清洗质量要求（RLU≤45）,应用蒸汽清洗机的清洗效果明显优于普通的手工清洗方法。统计使用蒸汽清洗机清洗3 000次情况,实验组牙科手机损坏率明显低于对照组,组间差异有统计学意义（P<0.05）。结论采用蒸汽清洗机清洗牙科手机,清洗质量优于手工清洗方法,且器械损坏率低于传统清洗方法。

郑伟英,吴湘玉[7]（2015）在《牙科手机防损伤清洗保养的应用研究》文中指出目的探讨牙科手机避免损伤的清洗保养方式,减少牙科手机使用时的故障,减少维修率,延长牙科手机寿命。方法对照组:2014年6月至12月牙科手机400只,采用手工清洗+超声清洗+手工注油方法对牙科手机进行注油清洗保养,纸塑单个封装—灭菌;实验组:2015年1月至6月牙科手机400只,采用注油机清洁轴承—手工清洗—注油机注油方法对牙科手机进行养护—纸塑单个封装—灭菌。结果手工清洗+超声清洗+手工注油组,杰力试纸检测清洗效果合格率98%,灭菌后纸塑包油包发生率20%,手机使用故障率10%;注油机注油—手工清洗—注油机注油组杰力试纸检测清洗合格率97.5%,灭菌后未见纸塑包油包发生,牙科手机使用故障率1.5%。结论手工清洗+超声清洗清洗质量无明显差异,注油机注油效果明显优于手工注油,牙科手机免超声清洗可以有效地避免手机轴承受到损伤,较好地维护牙科手机的使用性能。

雷利华,李斌,汤海燕,卢敬钗[8]（2014）在《品管圈活动在牙科手机管理中的应用效果》文中认为目的探讨品管圈活动在牙科手机管理中的应用效果。方法将2011年下发的80把牙科手机作为对照组;2012年下发的72把牙科手机作为实验组。通过品管圈活动指导实验组手机的管理使用,对两组手机故障、零部件损坏率及管路堵塞率进行统计学分析。结果实验组手机通过品管圈活动手机故障率为6.9%,零部件损坏率为11.1%,管路堵塞率为6.9%,均低于对照组（23.8%,26.2%,28.8%）,差异均有统计学意义（x2值分别为8.04,5.63,12.00;P<0.01）。结论品管圈活动可有效查找牙科手机管理使用中的问题,针对问题提出切实可行的改进措施,进行监管实施后可明显控制手机的故障率,对科室来讲可起到减耗增效的积极作用。

李秀娥[9]（2014）在《口腔诊疗器械消毒灭菌技术规范》文中认为

田耕,魏粉妮[10]（2014）在《牙科手机的维修及保养》文中进行了进一步梳理根据社会发展的需要,人们健康观念的不断更新,使得牙科手机的维修及保养越来越重要。因此,很有必要让医生及使用者了解其维修及保养方法。

### 二、牙科手机的维护与保养（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、牙科手机的维护与保养（论文提纲范文）

#### （1）减压沸腾清洗机对牙科手机清洗效果及损耗的影响（论文提纲范文）

0 引言

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 清洗方法

1.2.1 减压沸腾清洗机清洗（实验1组）

1.2.2 喷淋清洗机清洗（实验2组）

1.2.3 手工清洗（实验3组）

1.3 观察指标

1.3.1 清洗效果

1.3.2 清洗时间

1.3.3 损坏情况

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 清洗效果对比

2.2 清洗时间对比

2.3 手机损坏情况对比

3 讨论

#### （2）高速涡轮牙科手机的不良事件分析与维护工程（论文提纲范文）

1 医疗器械不良事件

2 牙科手机类别与不良事件分类

2.1 牙科手机类别

2.2 高速涡轮牙科手机不良事件分类

3 高速涡轮牙科手机不良事件案例分析

3.1 案例一

3.2 案例二

4 讨论

4.1 原因分析

4.2 维护工程解决方案

5 结论

#### （3）天津市口腔医疗行业监督管理问题研究 ——以河北区为例（论文提纲范文）

内容摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与研究意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外口腔医疗行业监督管理研究现状

1.3.2 国内口腔医疗行业监督管理研究现状

1.4 研究思路与研究方法

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

1.5 创新点

第2章 口腔医疗行业监督管理的理论分析

2.1 口腔类医疗机构的界定

2.2 监督管理的相关理论

2.2.1 无缝隙政府理论

2.2.2 公共产品理论

第3章 天津市口腔医疗行业监督管理现状—以河北区为例

3.1 天津市口腔医疗行业监督管理总体情况

3.1.1 天津市卫生计生综合监督所设置

3.1.2 天津市卫生计生综合监督所口腔医疗行业监管职能

3.1.3 天津市河北区卫生计生综合监督所设置

3.2 河北区口腔医疗机构监督管理现状分析

3.2.1 河北区口腔医疗机构现状分析

3.2.2 河北区口腔医疗机构监督现状分析

第4章 河北区口腔医疗行业监督管理问题及原因解析

4.1 河北区口腔医疗行业监督管理问卷调查

4.1.1 问卷发放与回收情况

4.1.2 问卷调查描述性统计

4.2 河北区口腔医疗行业监管情况调查结果汇总

4.2.1 口腔医疗机构从业人员卫生知识和态度总体状况

4.2.2 不同文化程度下从业人员卫生知识和态度状况

4.2.3 不同从业时间下从业人员卫生知识和态度状况

4.2.4 不同参加卫生培训情况下从业人员卫生知识和卫生态度状况

4.3 河北区口腔医疗行业监督管理问题及原因解析

4.3.1 口腔医疗行业外部监督问题

4.3.2 口腔医疗行业自身管理内部问题

第5章 口腔医疗行业监督管理的国际经验与启示

5.1 美国口腔医疗行业监督管理

5.2 英国口腔医疗行业监督管理

5.3 启示

5.3.1 增强口腔医疗行业外部监督管理专业性

5.3.2 完善口腔医疗行业监督管理相关法律法规

5.3.3 增加口腔医疗行业内部行业管理

第6章 针对口腔医疗行业监督管理问题的对策建议

6.1 法律政策方面

6.1.1 规范设置审批准入

6.1.2 严格执行年度校验

6.1.3 提高发证门槛

6.1.4 建立一户一档

6.1.5 进一步加强对负责人宣传培训

6.2 外部监督方面

6.2.1 加大依法执业监督检查力度

6.2.2 加强口腔诊疗机构卫生监测和监督抽检

6.2.3 完善社会监督机制

6.2.4 联合多部门进行整治

6.2.5 加大对违法口腔诊疗机构的处罚打击力度

6.3 口腔诊疗机构内部管理方面

6.3.1 完善口腔诊疗机构内部管理组织和健全制度

6.3.2 科学合理设置诊疗布局环境

6.3.3 加大口腔诊疗机构专职人员的配备和培养

6.3.4 切实规范内部管理操作

6.3.5 加大相关硬件设施投入

结语

附录一

附录二

参考文献

后记

#### （4）机械清洗与手工清洗对牙科手机清洗效果和损耗的系统评价（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准

1.1.1 研究设计

1.1.2 研究对象

1.1.3 干预措施与对照措施

1.1.4 原始文献纳入和排除标准

1.1.5 评价指标

1.2 文献检索策略

1.3 文献筛选和资料提取

1.4 文献质量评价

1.5 资料分析

2 结果

2.1 文献检索结果

2.2 纳入研究的基本特征及方法学质量评价

2.3 Meta分析结果

2.3.1 热清洗机机械清洗对牙科手机清洗效果的影响

2.3.1. 1 机械清洗对清洗合格率的影响

2.3.1. 2 机械清洗对细菌培养结果的影响

2.3.2 热清洗机机械清洗对牙科手机损耗的影响

3 讨论

3.1 纳入研究的方法学质量分析

3.2 两种清洗方法对牙科手机清洗效果的影响

3.3 两种清洗方法对牙科手机损耗的影响

3.4 研究的局限性

#### （5）《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》释义（论文提纲范文）

1 背景

2《规范》落实的重点内容

2.1 本《规范》的适用范围

2.2 本《规范》对医疗机构提出了详尽的管理要求

2.2.1 本《规范》明确了口腔器械消毒灭菌地点的名称为“器械处理区”

2.2.2 本《规范》的设备、设施配备

2.3 为了保证患者的安全

2.4 口腔器械处理操作流程落实要点

2.5 本《规范》规定了对消毒与灭菌物品放行要求

3《规范》落实中注意的问题

3.1 关于牙科手机清洗保养落实中的问题

3.2 关于《医院消毒供应中心WS310》和《口腔器械消毒灭菌技术操作规范WS506》之间应执行哪一个标准的问题

3.2.1 这两项标准既有区别也有内在联系

3.2.2 关于生物监测频率不同的问题

#### （6）蒸汽清洗机的应用对牙科手机清洗质量及损坏性研究（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 方法

1.2.1 清洗保养方法

1.2.2 清洗效果检测方法

1.2.3 手机损坏率检测

2 结果

3 讨论

3.1 蒸汽清洗机的应用可提高器械清洗质量

3.2 牙科手机的维护保养非常重要

3.3 牙科手机损坏率与清洗质量和灭菌方法相关

#### （7）牙科手机防损伤清洗保养的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 方法

1.2.1 养护方法

1.2.2 清洗质量检测

1.3 统计学方法

2 结果

3 讨论

#### （10）牙科手机的维修及保养（论文提纲范文）

1 高速手机的使用维护和保养

2 低速手机的使用维护和保养

### 四、牙科手机的维护与保养（论文参考文献）

- [1]减压沸腾清洗机对牙科手机清洗效果及损耗的影响[J]. 包爱琴,翟妍,唐利娟,杨芳. 医疗卫生装备, 2021(05)

- [2]高速涡轮牙科手机的不良事件分析与维护工程[J]. 王翌晨,吴书彬,张东生,李鑫春,李心雅,范宝林. 中国医学装备, 2021(03)

- [3]天津市口腔医疗行业监督管理问题研究 ——以河北区为例[D]. 李程. 天津财经大学, 2019(07)

- [4]机械清洗与手工清洗对牙科手机清洗效果和损耗的系统评价[J]. 韩欣欣,马晓雯,李雅瑾. 中国实用口腔科杂志, 2018(10)

- [5]《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》释义[J]. 刘翠梅. 中华医院感染学杂志, 2017(15)

- [6]蒸汽清洗机的应用对牙科手机清洗质量及损坏性研究[J]. 陈慧,黄浩,周晓丽. 中国消毒学杂志, 2016(05)

- [7]牙科手机防损伤清洗保养的应用研究[J]. 郑伟英,吴湘玉. 世界最新医学信息文摘, 2015(94)

- [8]品管圈活动在牙科手机管理中的应用效果[J]. 雷利华,李斌,汤海燕,卢敬钗. 中华现代护理杂志, 2014(30)

- [9]口腔诊疗器械消毒灭菌技术规范[A]. 李秀娥. 2014年河南省护理学会医院感染管理专业学术研讨会论文集, 2014

- [10]牙科手机的维修及保养[J]. 田耕,魏粉妮. 科技创新导报, 2014(04)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/0ad166ecb1c924630843ce39.html